| 序号 | 除颤仪技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 物理规格/性能 |
| 1.1 | 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.5kg |
| 1.2 | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 |
| 1.3 | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别不低于IP44 |
| 1.4 | 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-350m～+4500m |
| 1.5 | 除颤监护仪面板具备按除颤1-2-3步快速操作分区显示 |
| 1.6 | 提供至少2色报警灯 |
| 1.7 | 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南，提供说明书或机器截图等证明材料，并提供机器维修手册 |
| 1.8 | 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频，提供说明书或机身照片，并支持现场扫码等证明材料 |
| 2 | 显示屏 |
| 2.1 | 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形 |
| 2.2 | 支持中文操作界面 |
| 2.3 | 有高对比度显示界面，支持户外查看 |
| 3 | 电源及电池 |
| 3.1 | 内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换 |
| 3.2 | 电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电 |
| 4 | 手动除颤 |
| 4.1 | 支持成人、小儿、新生儿，提供注册证等证明文件 |
| 4.2 | 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 |
| 4.3 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上 |
| 4.4 | 输出能量：成人最大能量可支持到360J |
| 4.5 | 开机速度快，从开机到显示除颤界面小于3s，提供说明书或检测报告等证明材料 |
| 4.6 | 充电至200J小于3s |
| 4.7 | 除颤后心电基线恢复时间小于2.5s，提供说明书或检测报告等证明材料 |
| 4.8 | 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值 |
| 4.9 | 手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引 |
| 4.10 | 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量，提供说明书等证明材料 |
| 4.11 | 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件 |
| 4.12 | 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作 |
| 4.13 | 支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间 |
| 5 | 监护 |
| 5.1 | 支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm |
| 5.2 | 频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB |
| 6 | 记录仪 |
| 6.1 | 内置热敏记录仪 |
| 6.2 | 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警 |
| 6.3 | 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s，提供说明书等证明材料 |
| 7 | 存储容量 |
| 7.1 | 设备的内部存储容量不小于1Gbit |
| 7.2 | 可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件 |
| 7.3 | 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 |
| 8 | 设备维护与自检 |
| 8.1 | 设备具有用户检测和设备自检功能 |
| 8.2 | 支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检 |
| 8.3 | 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量，提供说明书等证明材料 |
| 8.4 | 支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示 |
| 8.5 | 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态 |
| 8.6 | 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。提供说明书等证明材料 |
| 8.7 | 自检失败时，提供图文故障排除提示，提供说明书或机器截图等证明材料 |
| 9 | 远程设备管理 |
| 9.1 | 可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理、故障报修 |
| 10 | 质保 |
|  | 整机保修不小于2年，使用年限不低于10年，出厂时间小于半年 |